附件2

工频电磁辐射监测探头参数

  - 1.1工频电磁场探头测量频率范围：低频≥1Hz，高频≤400kHz；天线类型：三维全向测量

- 电场指标

- 强信号范围：500mV/m-100kV/m；

- 低信号范围：5mV/m-1000V/m；

- 动态范围：≤106dB；

- 显示分辨率：≥1mV/m（强信号），≥0.1mV/m（低信号）；

- 平均噪声：≤5mV/m（全向），≤3mV/m（单轴）；

- 平坦度（@100V/m，3μT）：±0.5dB；

- 线性度（100V/m，3μT）：±0.5dB（1V/m-1kV/m）；

- 各向同性：<±1dB；

- 磁场指标

- 强信号范围：30nT-10mT；

- 低信号范围：0.5nT-100μT；

- 动态范围：≤110dB；

- 平坦度@100V/m，3μT）：±0.5dB；

- 线性度（100V/m，3μT）：±0.5dB（200nT-10mT）；

- 各向同性：<±1dB；

- 其他指标

- 内置电池：聚合物锂电池，3.7V/10.5Ah；

- 工作时间：>10H，独立工作>24H；

- 充电时间：<3H，专用充电器；

- 温度：操作 -20℃～+55℃；存储 -30℃～+75℃；充电 0 ℃～+ 40℃；

- 防护等级：IP65；

- 连接接口：光纤；